| Общие характеристики |
| --- |
| Цифровой дисплей | разрешение 6000 разрядов |
| Индикатор низкого уровня заряда батареи | Индикатор низкого уровня заряда батареи |
| Питание | 3 x AAA IEC LR03, элементы питания |
| Ширина открытия клещей | 37 мм (1,45 дюйма) |
| Ширина открытия клещей | 37 мм (1,45 дюйма) |
| Размеры (ДлинаXШиринаXВысота) | 234 x 74 x 34,8 мм |
| Вес | 384 г (включая элементы питания) |
| Автоматическое измерение | Ом |
| Степень защиты | CE EN/IEC 61010-1 и IEC 61010-2-032 Тип установки III, рабочие условия 600 В |

| Электрические характеристики Fluke 317: |
| --- |
| Переменный ток | Выбор диапазона 40,00 A, 600,0 A Разрешение 0,01 A, 0,1 A Погрешность 6 разрядов (50-60 Гц) [40 A]( 1,6 % ± 8 разрядов (60-500 Гц) [40 A]( 2,5 ± 5 разрядов (50-60 Гц) [600 A]( 1,5 % ± 2,5±5 разрядов (60-500 Гц) [600 A] Коэффициент амплитуды добавление 2% к характеристикам при CF > 2 3,0 макс. при 500 A 2,5 макс. при 600 A Реакция на переменный ток Среднеквадратичное значение |
| Постоянный ток | Выбор диапазона 40,00 A 600,0 A Разрешение 0,01 A, 0,1 A Погрешность 1,6 %±6 разрядов [40 A] 1,5 %±5 разрядов [600 A] |
| Измерение напряжения переменного тока | Выбор диапазона 600,0 В Разрешение 0,1 В Погрешность 1,5 %±5 разрядов (20-500 Гц) Реакция на переменный ток Среднеквадратичное значение |
| Напряжение постоянного тока | Выбор диапазона 600,0 B Разрешение 0,1 B Погрешность 1 %±4 разряда |
| Ом | Выбор диапазона 400,0 Ом 4000 Ом Разрешение 0,1 Ом 1 Ом Погрешность 1 %±5 разрядов |
| Целостность | ≤ 30 Ом |
| Пусковой бросок | Время интеграции Нет |
| Гц | Выбор диапазона Нет Разрешение Нет Уровень запуска развертки Нет |

| Электрические характеристики Fluke 319: |
| --- |
| Переменный ток | Выбор диапазона 40,00 A 600,0 A 1000 A Разрешение 0,01 А 0,1 А 1 A Погрешность 6 разрядов (50-60 Гц) [40 A]( 1,6 % ± 2,5±8 разрядов (60-500 Гц) [40 A] 1,5 %±5 разрядов (50-60 Гц) [600/1000 A] 2,5±5 разрядов (60-500 Гц) [600/1000 A] Коэффициент амплитуды добавление 2% к характеристикам при CF > 2 3,0 макс. при 500 A 2,5 макс. при 600 A 1,4 макс при 1000 A Реакция на переменный ток среднеквадратичное значение |
| Постоянный ток | Выбор диапазона 40,00 A 600,0 A 1000 A Разрешение 0,01 А 0,1 А 1 A Погрешность 1,6 %±6 разрядов [40 A] 1,5 %±5 разрядов [600/1000 A] |
| Измерение напряжения переменного тока | Выбор диапазона 600,0 В Разрешение 0,1 В Погрешность 1,5 %±5 разрядов (20-500 Гц) Реакция на переменный ток среднеквадратичное значение |
| Напряжение постоянного тока | Выбор диапазона 600,0 B Разрешение 0,1 В Погрешность 1 %±4 разряда |
| Ом | Выбор диапазона 400,0 Ом 4000 Ом Разрешение 0,1 Ом 1 Ом Погрешность 1 %±5 разрядов |
| Целостность | = ≤ 30 Ом |
| Пусковой бросок | Время интеграции 100 мс |
| Гц | Выбор диапазона 5,0 – 500,0 Гц Разрешение 0,5 %±5 разрядов Уровень запуска развертки 5 A, 5 – 10 Гц, 100 – 500 Гц ≥ 10 А( 10 – 100 Гц ≥ |

Все высокоточные измерения относятся к диапазону температур 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 41 °F)
Менее 18 °C и более 28 °C (64 °F и более 82 °F)

| Характеристики условий эксплуатации |
| --- |
| Рабочая температура | от -10 °C до 50 °C (от 14°F до 122°F) |
| Температура хранения | От - 40 °C до +60 °C (от -40 °F до 140 °F) |
| Допустимая влажность при работе | Без конденсации (< 10 °C) (< 50 °F) 90 % RH (от 10 °C до 30 °C) (от 50 °F до 86 °F) 75 % RH (от 30 °C до 40 °C) (от 86 °F до 104 °F) 45 % RH (от 40 °C до 50 °C) (от 104 °F до 122 °F) Без конденсации |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | Высота над уровнем моря 2000 метров |
| Высота над уровнем моря при хранении | Высота над уровнем моря 12000 метров |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Требования по вибрации | Средний MIL-PRF-28800F Класс 2, 5-500 Гц, 30 минут на ось |
| Ударопрочность | 1 м |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | Без использования специальногоокружения EMC ≥ 0,1 В/м |
| Температурные коэффициенты | 0.1x (обусловленная точность)/ °C (<64 °F или > 82° F) (<18 °C или > 28 °C) |