| Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % | от 0,0 до 1,0 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % | от 0,0 до 10,0 |
| Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % | от 0,0 до 30,0 |
| Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % | от 0,0 до 100,0 |
| Диапазон измерения объемной доли метана, % | от 0,0 до 5,0 |
| Диапазон измерения массовой концентрации монооксида углерода, мг/м3: | от 0 до 500 |
| Диапазон измерения массовой концентрации аммиака, мг/м3 | от 0 до 70 |
| Диапазон измерения массовой концентрации сероводорода, мг/м3 | от 0 до 140 |
| Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 | от 0 до 50 |
| Диапазон измерения массовой концентрации диоксида азота, мг/м3 | от 0 до 20 |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % | ±(0,02+0,05·Cвх) |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % | ±(0,1+0,05·Cвх) |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % | ±0,4 |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % | ±1,0 |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % | ±0,2 |
| Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % | ±10 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 | ±4 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода — Св. 20 до 500 мг/м3, % | ±20 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — от 0,0 до 20 мг/м3, мг/м3 | ±4 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации аммиака — Св. 20 до 70 мг/м3, % | ±20 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 | ±2 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации сероводорода — Св. 10 до 140 мг/м3, % | ±20 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 | ±2 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % | ±25 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — от 0,0 до 2 мг/м3, мг/м3 | ±0,5 |
| Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида азота — Св. 2 до 20 мг/м3, % | ±25 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород | 1 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 0,5 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан | 0,2 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан | 0,7 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 0,2 |
| Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан | 30 |
| Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 60 |
| Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин | нет |
| Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
| Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С | от -20 до +40 |
| Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | от 10 до 95 |
| Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 |
| Количество точек автоматической статистики | до 4500 |
| Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее | 8 |
| Напряжение питания, В | от 3,3 до 4,4 |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 1,5 |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Длина линии связи USB, м, не более | 3 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,8 |
| Габаритные размеры прибора, мм, не более | 122х76х37 |
| Средний срок службы, лет | 5 |