Технические характеристики:

| Генератор ВЧ-сигналов |
| --- |
| Базовый диапазон | 90... 210 МГц |
| Дополнительные диапазоны (по согласованию с Заказчиком) в интервале, шаг перестройки 1кГц | 100кГц...470(527) МГц |
| Погрешность установки несущей частоты | < 10-6 * |
| Девиация в режиме ЧМ | 0,1 ... 20 кГц с шагом 10 Гц |
| Погрешность установки девиации | < 10% |
| Уровень выходного сигнала, шаг 1 дБм | -60 (-80)... -120 дБм |
| Основная погрешность установки уровня | < 3 дБ |
| Дополнительная погрешность | < 0,1 мкВ |
| Амплитудная модуляция (доп.опция) | 0…100% |
| Погрешность установки КАМ | < 10% |
| Частота модулирующих сигналов шаг 1 Гц | 20 Гц ... 20 кГц |
| Генератор НЧ |
| Диапазон, шаг 1 Гц | 20 Гц ... 20 кГц |
| Нестабильность частоты | < 0,2 Гц |
| Уровень выходного сигнала, шаг 10 мВ | 0 ... 2 В |
| Погрешность установки | < (0.01+0.03*U)В |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 0,3 % |
| Измеритель модуляции |
| Девиация ЧМ | 0,1 ... 20 кГц |
| Погрешность | < (0,1+0,1*D) кГц |
| Коэффициент АМ | 0...100% |
| Погрешность | < 10% |
| Частотомер |
| НЧ | 10 Гц ... 100 кГц |
| ВЧ | 40МГц... 240МГц(..1000МГц) |
| Нестабильность опорного генератора | < 10-6 * |
| Измеритель нелинейных искажений |
| Частотный диапазон | 20 Гц ... 10 кГц |
| Пределы | 1... 50% |
| Погрешность | < (5+5*Кизм)% , |
| Вольтметр постоянного напряжения |
| Диапазон | 0 ... 30 В |
| Погрешность | < (2+2*(Uк/Uизм))% |
| Вольтметр переменного напряжения |
| Диапазон | 0,02 ... 20 В |
| Полоса частот | 20 Гц ... 20 кГц |
| Погрешность | < (0.02+0.03*U) В |
| Измеритель мощности |
| Уровень | 0,5 ... 20 Вт (по согласованию с Заказчиком до 50 Вт — с внешним аттенюатором ФАД-2, до 100 Вт — с ФАД-3. Внимание! При использовании фиксированных аттенюаторов типа "ФАД" или аналогичных для измерения параметров передатчиков радиостанций с выходной мощностью более 20 Вт необходимо значение мощности измеренной прибором умножить на соответствующий коэфициент аттенюации (затухание) аттенюатора, выраженный в разах по формуле Кзат=10 в степени Кзат, дБ/10) |
| Погрешность | < [10+(Pк/Pизм)] % |

* При необходимости может быть установлен опорный генератор со стабильностью до 5*10-7

Возможно сохранение результатов в энергонезависимом ОЗУ.

Возможна поставка прибора с источником питания, обеспечивающим не менее 4ч автономной работы без подзарядки. 
Один из вариантов питания – солнечная батарея .