Технические характеристики

| Диапазон частот | от 20 Гц до 2 МГц |
| --- | --- |
| Уровень тестового сигнала | От 0 до 2 В (RMS)/ от 0 до 20 мА (RMS) От 0 до 2 В (RMS)/ от 0 до 100 мА (RMS)1 |
| Автоконтроль уровня | Есть |
| Функция смещения постоянного тока | Встроенная, 1,5; 2 В ±40 В1 |
| Источник постоянного тока | ±10 В1 |
| Программируемое свипирование в режиме списка | 201 точка |
| Дистанционное управление | GPIB |
| Управление через веб-браузер | Есть |
| Команды управления | Совместимые с 4284A |
| Базовая точность | 0,1% @ («короткий» режим) 0,05% @ («средний», «долгий» режим) |
| Параметры | Cp-D/Q/G/Rp, Cs-D/Q/Rs, Lp-D/Q/G/Rp, Ls-D/Q/Rs, R-X, Z-0d/0r, G-B, Y-0d/0r Lp-Rdc 1, Ls-Rdc 1, Vdc-Idc 1 |
| Режим времени измеренияМодель | Стандартная (E4980A) | Упрощенная (E4980A-005) |
| (короткий/средний) | 330 мс/ 380 мс @ 20 Гц | 1040 мс/ 1150 мс @ 20 Гц |
|  | 100 мс/ 180 мс @ 100 Гц | 240 мс/ 380 мс @ 100 Гц |
|  | 20 мс/ 110 мс @ 1 кГц | 37 мс/ 200 мс @ 1 кГц |
|  | 7,7 мс/ 92 мс @ 10 кГц | 25 мс/ 180 мс @ 10 кГц |
|  | 5,7 мс/ 89 мс @ 100 кГц | 23 мс/ 180 мс @ 100 кГц |
|  | 5,6 мс/ 88 мс @ 1 МГц | 23 мс/ 180 мс @ 1 МГц |
|  | 5,6 мс/ 88 мс @ 2 МГц | 23 мс/ 180 мс @ 2 МГц |
| Устройства хранения | Внутреннее/ USB – память |
| Длины кабелей | 0, 1, 2, 4 м |
| Габариты в корпусе | 370 х 105 х 390 мм |
| Вес | 5,3 кг |

1 требуется опция E4980A-001