#### Технические данные U1401B:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Технические характеристики измерения напряжения |
| Напряжение постоянного тока [1] |
| Предел измерения | 50 мВ (разрешение 1 мкВ, погрешность 0,05%+50 [2]) 500 мВ (разрешение 10 мкВ, погрешность 0,03% + 5) 5 В (разрешение 0,1 мВ, погрешность 0,03% + 5) 50 В (разрешение 1 мВ, погрешность 0,03% + 5) 250 В (разрешение 10 мВ, погрешность 0,03% + 5) |
| Напряжение переменного тока [3] (Истинное СКЗ: от 5% до 100% от предела измерения) |
| Предел измерения | 50 мВ (разрешение 1 мкВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц; 0,7% + 40 от 5 кГц до 20 кГц: 1,5% + 40) 500 мВ (разрешение 10 мкВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц; 0,7% + 40 от 5 кГц до 20 кГц: 1,5% + 40) 5 В (разрешение 0,1 мВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц; 0,7% + 40 от 5 кГц до 20 кГц: 1,5% + 40) 50 В (разрешение 1 мВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц; 0,7% + 40 от 5 кГц до 20 кГц: 1,5% + 40) 250 В (разрешение 10 мВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц; 0,7% + 40 от 5 кГц до 20 кГц: 1,5% + 40) |
| Напряжение переменного тока с учетом постоянной и переменной составляющих (Истинное СКЗ: от 5% до 100% от предела измерения) |
| Предел измерения | 50 мВ (разрешение 1 мкВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц: 0,8% + 70 от 5 кГц до 20 кГц: 1,6% + 70) 500 мВ (разрешение 10 мкВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц: 0,8% + 25 от 5 кГц до 20 кГц: 1,6% + 25) 5 В (разрешение 0,1 мВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц: 0,8% + 25 от 5 кГц до 20 кГц: 1,6% + 25) 50 В (разрешение 1 мВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц: 0,8% + 25 от 5 кГц до 20 кГц: 1,6% + 25) 250 В (разрешение 10 мВ, погрешность: от 45 Гц до 5 кГц: 0,8% + 25 от 5 кГц до 20 кГц: 1,6% + 25) |
| Защита от перегрузки | 250 В СКЗ |
| [1] Входной импеданс: 10 МОм (номинально) для предела 5 В и выше, 1 ГОм (номинально) для предела 50/500 мВ. [2] Значение погрешности может быть улучшено до 0,05% + 5. Следует всегда использовать функцию относительных измерений (Relative) для компенсации температурных эффектов перед началом измерения сигнала. [3] Входной импеданс: 1,1 МОм с параллельной емкостью < 100 пФ (номинально) для предела 5 В и выше, 1 ГОм (номинально) для предела 50/500 мВ. Пик-фактор ≤ 3. |
| Технические характеристики измерения силы тока |
| Сила постоянного тока |
| Предел измерения | 50 мА (разрешение 1 мкА; погрешность 0,03% + 5 [1]; напряжение на нагрузке/ шунтирующее сопротивление 0,06 В (1 Ом)) 500 мА (разрешение 10 мкА; погрешность 0,03% + 5 [1]; напряжение на нагрузке/ шунтирующее сопротивление 0,6 В (1 Ом)) |
| Сила переменного тока [2] (Истинное СКЗ: от 5% до 100% от предела измерения) |
| Предел измерения | 50 мА (разрешение 1 мкА; погрешность - от 45 Гц до 5 кГц: 0,6% + 20; напряжение на нагрузке/ шунтирующее сопротивление 0,06 В (1 Ом)) 500 мА (разрешение 10 мкА; погрешность - от 45 Гц до 5 кГц: 0,6% + 20; напряжение на нагрузке/ шунтирующее сопротивление 0,6 В (1 Ом)) |
| Сила переменного тока с учетом постоянной и переменной составляющих [2] (Истинное СКЗ: от 5% до 100% от предела измерения) |
| Предел измерения | 50 мА (разрешение 1 мкА; погрешность - от 45 Гц до 5 кГц: 0,7% + 25; напряжение на нагрузке/ шунтирующее сопротивление 0,06 В (1 Ом)) 500 мА (разрешение 10 мкА; погрешность - от 45 Гц до 5 кГц: 0,7% + 25; напряжение на нагрузке/ шунтирующее сопротивление 0,6 В (1 Ом)) |
| Защита от перегрузки | 250 В, 630 мА Быстродействующий предохранитель |
| [1] Следует всегда использовать функцию относительных измерений (Relative) для компенсации температурных эффектов перед началом измерения сигнала. Если эта функция не используется, погрешность может ухудшиться до 0,03% + 25. Температурные эффекты могут проявляться в следующих случаях: · Режим стабилизации напряжения, режим стабилизации тока или генерация сигнала прямоугольной формы · Неправильная эксплуатация прибора. Например, функции измерения сопротивления, испытания диодов, или измерения малого (мВ) напряжения используются для измерения сигналов с высоким напряжением, превышающим 250 В. · После окончания заряда батареи. · После измерения силы тока более 50 мА. [2] Пик-фактор ≤ 3. |
| Измерения температуры |
| Тип термопары | К |
| Предел измерения | От -40 °C до 1372 °С (разрешение 0,1 °C; погрешность 0,3% + 3 °C) |
| Защита от перегрузки | 250 В СКЗ |
| Измерения сопротивления |
| Приведенные ниже технические характеристики измерения сопротивления гарантируются, если максимальное значение напряжения разомкнутой цепи не превышает +4,8 В. |
| Предел измерения | 500 Ом (разрешение 0,01 Ом; погрешность: 0,15% + 8 [2]; минимальный входной ток 0,45 мА) 5 кОм (разрешение 0,1 Ом; погрешность: 0,15% + 5 [2]; минимальный входной ток 0,45 мА) 50 кОм (разрешение 1 Ом; погрешность: 0,15% + 5 [2]; минимальный входной ток 45 мкА) 500 кОм (разрешение 10 Ом; погрешность: 0,15% + 5 [2]; минимальный входной ток 4,5 мкА) 5 МОм (разрешение 0,1 кОм; погрешность: 0,15% + 5 [2]; минимальный входной ток 450 нА) 50 МОм (разрешение 1 кОм; погрешность: 1% + 8 [3]; минимальный входной ток 45 нА) |
| Защита от перегрузки | 250 В СКЗ |
| Испытания диодов и неразрывности электрических цепей |
| Защита от перегрузки при испытании диодов 250 В СКЗ, прибор будет издавать звуковой сигнал, когда значение отсчета ниже приблизительно 50 мВ. При испытании электрических цепей на неразрывность прибор будет издавать звуковой сигнал, когда сопротивление ниже 10,00 Ом. |
| Разрешение | 0,1 мВ |
| Погрешность | 0,05% + 5 |
| Испытательный ток | Приблизительно 0,45 мА |
| Напряжение разомкнутой цепи | < +4,8 В постоянного тока |
| Характеристики режима захвата пиковых значений сигнала |
| Длительность сигнала | Одиночное событие > 1 мс |
| Погрешность для всех пределов измерения напряжения и силы постоянного тока | 2% + 400 на всех пределах |
| [1] Значения погрешности нормированы только для режима измерителя, исключая допустимое отклонение при измерении с помощью термопары, и с учетом того, что прибор находится в рабочей зоне по крайней мере 1 час. [2] Значения погрешности нормированы после применения функции относительных измерений (Relative) для компенсации влияния сопротивления испытательных проводов и температурных эффектов. [3] Значения погрешности нормированы для относительной влажности воздуха <60%. |
| Характеристики измерения частоты |
| Предел измерения | 100 Гц (разрешение 0,001 Гц) 1 кГц (разрешение 0,01 Гц) 10 кГц (разрешение 0,1 Гц) 100 кГц (разрешение 1 Гц) 200 кГц (разрешение 1 кГц) |
| Погрешность (для всех пределов) | 0,02% + 3 |
| Минимальное значение частоты входного сигнала | 1 Гц |
| Защита от перегрузки | 250 В СКЗ |
| Чувствительность измерения частоты и уровень запуска при измерении напряжения |
| Предел измерения силы тока входного сигнала | 50 мВ 500 мВ 5 В 50 В 250 В |
| Минимальное значение чувствительности (СКЗ синусоидального сигнала): |
| От 1 Гц до 100 кГц | 15 мВ 35 мВ 0,3 В 3 В 30 В |
| >100 кГц | 25 мВ 50 мВ 0,5 В 5 В - |
| Уровень запуска при связи по постоянному току: |
| <20 кГц | 20 мВ 60 мВ 0,6 В 6 В 60 В |
| От 20 кГц до 200 кГц | 30 мВ 80 мВ 0,8 В 8 В - |
| Чувствительность измерения частоты при измерении силы тока |
| Предел измерения напряжения входного сигнала | 50 мА 500 мА |
| Минимальное значение чувствительности (СКЗ синусоидального сигнала) От 30 Гц до 20 кГц | 2,5 мА 25 мА |
| Измерение коэффициента заполнения и длительности импульса |
| Функция | Коэффициент заполнения Длительность импульса [2] |
| Режим | Связь по постоянному току (предел измерения от 0,1% до 99,9%) Связь по переменному току (предел измерения От 5% до 95%) |
| Погрешность при отсчете, соответствующем полной шкале прибора | 0,3% на кГц + 0,3% 0,2% + 3 |
| [1] Значения погрешности приведены для случая входного сигнала прямоугольной формы 5 В на пределе измерения напряжения постоянного тока 5 В. [2] Длительность импульса должна превышать 10 мкс, а предел измерения длительности импульса определяется частотой сигнала |
| Технические характеристики выхода |
| Значения погрешности нормированы как ± (% от отсчета + n е.м.р.), где е.м.р. - цена единицы младшего разряда отображаемого отсчета, при температуре окружающей среды 23 °С ± 5 °С, при относительной влажности воздуха менее 80% и по истечении не менее пяти минут времени установления рабочего режима. Максимальный уровень защиты от входного напряжения 30 В постоянного тока. |
| Выходы постоянного напряжения и постоянного тока |
| Режим стабилизации напряжения (CV): |
| Предел | ± 1,500 В (разрешение 0,1 мВ; погрешность 0,03% + 3; мин. значение выходного синала 25 мА или выше [1]) ± 15,000 В (разрешение 1 мВ; погрешность 0,03% + 3; мин. значение выходного синала 25 мА или выше [1]) |
| Режим стабилизации тока (CC): |
| Предел | ± 25,000 мА (разрешение 1 мкА; погрешность 0,03% + 5; мин. значение выходного синала 12 В или выше [2][3]) |
| Выход генератора сигналов прямоугольной формы |
| Частота (Гц): |
| Предел | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 480, 600, 800, 1200, 1600, 2400, 4800 |
| Разрешение | 0,01 |
| Погрешность | 0,005% +1 |
| Коэффициент заполнения (%) [4]: |
| Предел | От 0,39% до 99,60% |
| Разрешение | 0,390625% |
| Погрешность | 0,01% + 0,2% [5] |
| Длительность импульса (мс) [4]: |
| Предел | 1/Частота |
| Разрешение | Предел/256 |
| Погрешность | 0,01% + 0,3 мс |
| Амплитуда (В): |
| Предел | 5 В, 12 В ±5 В, ±12 В |
| Разрешение | 0,1 В |
| Погрешность | 2% + 0,2 В 2% + 0,4 В |
| [1] Коэффициент влияния нагрузки: 0,012 мВ/мА при напряжении выходного сигнала 1,5 В. [2] Коэффициент влияния нагрузки: 1 мкА/В. Минимальное значение напряжения выходного сигнала рассчитывается, исходя из силы тока 20 мА на нагрузке 600 Ом. [3] Если токовая петля имеет мощность 24 В, минимальное значение выходного напряжения 24 В достигается за счет тока 20 мА на нагрузке 1200 Ом (при использовании желтого измерительного щупа). [4] Длительность положительного или отрицательного импульса должна превышать 50 мкс, чтобы была возможность подстройки коэффициента заполнения или длительности импульса под различные значения частоты. В противном случае значения погрешности и предела будут отличаться от гарантированных. [5] Для частот сигнала более 1 кГц к погрешности следует дополнительно прибавить 0,1% на кГц. |
| Общие характеристики U1401B |
| Дисплей | Основной и дополнительный дисплеи являются 5-разрядными ЖК дисплеями с максимальным разрешением 51000 отсчетов и автоматической индикацией полярности. Имеется возможность включения задней подсветки |
| Источник питания | Перезаряжаемые Ni-MH батареи 9,6 В: 8 батарей х 1.2 В. Без кадмия, свинца или ртути Внешний адаптер переменного/постоянного тока: входное напряжение переменного тока от 100 В до 240 В, 50/60 Гц, выходное напряжение постоянного тока 24 В/2,5 А. |
| Потребляемая мощность | При заряде батарей: 9,3 ВА (тип.) Обеспечение постоянного тока при уровне 25 мА, максимальная нагузка: 5,5 ВА (тип.) при питании от адаптера переменного/постоянного тока 24 В; 2,4 ВА (тип.) при питании от батарей 9,6 В Только в режиме измерителя: 1,8 ВА (тип.) при питании от адаптера переменного/ постоянного тока 24 В; 0,6 ВА (тип.) при питании от батарей 9,6 В |
| Время работы от батарей | При условии полностью заряженных Ni-MH батарей: В режиме измерителя: приблизительно 20 часов В режиме источник/измеритель: приблизительно 4 часа При падении напряжения батарей ниже 9 В (приблизительно) появится значок +- |
| Время заряда батарей | Приблизительно 3 часа при температуре окружающей среды от 10 °C до 30 °C ПРИМЕЧАНИЕ: требуется более продолжительное время заряда, если батарея полностью разряжена. |
| Скорость измерений | 3 отсчета/с, за исключением следующих видов измерений: Измерение с учетом постоянной и переменной составляющих: 1 отсчет/с Измерение частоты и коэффициента заполнения (>1 Гц): 1 отсчет/с Измерение длительности импульса (>1 Гц): от 0,25 до 1 отсчета/с |
| Коэффициент подавления помех общего вида (CMRR) | > 90 дБ на постоянном токе, 50/60 Гц ± 0,1% (при разбалансе 1 кОм) |
| Коэффициент подавления помех нормального вида (NMRR) | > 60 дБ на постоянном токе, 50/60 Гц ± 0,1% |
| Рабочие условия эксплуатации | От 0 °С до 40 °С; при относительной влажности воздуха до 80% для температур до 31 °С, допустимые значения относительной влажности линейно убывают до 50% при температуре 40 °С |
| Условия хранения | От -20 °С до 60 °С без батарей; при относительной влажности от 5% до 80% без конденсации влаги |
| Высота | От 0 до 2000 м над уровнем моря |
| Соответствие стандартам безопасности | IEC61326-2-1:2005/EN61010-1:2001 (2-е издание), CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, ANSI/UL61010-1:2004, категория защиты от перегрузки по напряжению CAT II 150 В, степень загрязнения 2 |
| Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости | IEC61326-2-1:2005/EN61326-2-1:2006, ICES-001:2004, AS/NZS CISPR11:2004 |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 192 мм х 90 мм х 54 мм |
| Масса | 0,98 кг с чехлом и батареями |
| Калибровка | Рекомендуемый межкалибровочный интервал - 1 год |
| Гарантийный срок | 3 года для калибратора/измерителя U1401B 3 месяца для принадлежностей, входящих в стандартный комплект поставки, если не указано иное |