| Характеристики |
| --- |
| Измерение напряжения переменного тока | Диапазон: 500 В: Разрешение: 0,1 В Погрешность (50 - 60 Гц) ± (0,8% + 3 знака) Входное полное сопротивление 3,3 MОм Защита от перегрузки 660 В (среднеквадратичное значение) |
| Тестирование целостности | Диапазон (авт. регулирование диапазона): 20 Ом, 200 Ом, 2000 Ом Разрешение: 0,01 Ом, 0,1 Ом, 1 Ом Ток тестирования: > 200 мА Напряжение в разомкнутой цепи: > 4 В Погрешность: ± (1,5%+3 знака) |
| Измерение сопротивления изоляции | Напряжение тестирования: Fluke 1652C: 250 - 500 - 1000 В Fluke 1653B + 1654B: 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 В Напряжение тестирования: 50 В Ток тестирования: 1 мА при 50 кОм Диапазон сопротивления изоляции: 10 кОм - 50 мОм Разрешение: 0,01 мОм Погрешность: ± (3% + 3 знака) Напряжение тестирования: 100 В Ток тестирования: 1 мА при 100 кОм Диапазон/разрешение 20 MОм/0,01 MОм Диапазон/разрешение 100 MОм/0,1 MОм Погрешность: ± (3% + 3 знака) Напряжение тестирования: 250 В: Ток тестирования: 1 мА при 250 кОм Диапазон/разрешение 20 MОм/0,01 MОм Диапазон/разрешение 200 MОм/0,1 MОм Погрешность: ± (1,5%+3 знака) Напряжение тестирования: 500 В: Ток тестирования: 1 мА при 500 кОм Диапазон/разрешение 20 MОм/0,01 MОм Диапазон/разрешение 200 MОм/0,1 MОм Погрешность: ± (1,5%+3 знака) Диапазон/разрешение 500 MОм/1 MОм Погрешность: 10% Напряжение тестирования: 1000 В Ток тестирования: 1 мА @ 1 MОм Диапазон/разрешение 20 MОм/0,01 MОм Диапазон/разрешение 200 MОм/0,1 MОм Погрешность: ± (1,5%+3 знака) Диапазон/разрешение 500 MОм/1 MОм Погрешность: 10% Авторазрядка: Постоянное время разрядки, 0,5 секунды для C = 1 мкФ или менее. Обнаружение контура под током: Запрещает тест, если напряжение на зажимах > 30 В до инициирования теста Максимальная емкостная нагрузка: Работает с нагрузкой 5 мкФ |
| Измерение полного сопротивления контура | Диапазон: 100 - 500 В переменного тока (50/60 Гц) Входные разъемы: Программная клавиатура Полное сопротивление контура: Фаза - земля Полное сопротивление линии: Фаза - нейтраль Ограничение на последовательные тесты: Автоматическое отключение для охлаждения после 50 последовательных тестов с 10-секундными интервалами (как правило) Макс. Режим быстрых измерений больших токов: Режим предотвращением размыкания для УЗО Диапазон/разрешение 20 Ом/0,01 Ом Диапазон/разрешение 200 Ом/0,1 Ом Диапазон/разрешение 2000 Ом/1 Ом Погрешность (Без режима предотвращения размыкания для УЗО): ± (3% + 6 знаков) Погрешность (Режим быстрых измерений больших токов:): ± (2% + 4 знака) |
| Тест ожидаемого тока короткого замыкания/ повреждения | Вычисление: Ожидаемый ток короткого замыкания или повреждения определяется делением измеренного сетевого напряжения на измеренное сопротивление контура (L-PE) или линейное сопротивление (L-N) Диапазон: 0 – 25 кА Разрешение (Ik < 1000 А): 1 А Разрешение (Ik >= 1000 А): 0,1 кА Погрешность: Определяется измерениями погрешности сопротивления контура и сетевого напряжения. |
| Тестирование УЗОТ | Fluke 1654B: AC, G, S, A, B Fluke 1652C: AC, G, S, A Fluke 1653B: AC, G, S, A |
| Тест времени размыкания (ΔT) | Погрешность времени размыкания ±(1% показаний + 1 знак) Множитель x ½ Настройки тока: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА Погрешность силы тока: +10% - 0% Тип УЗО ¹: G Диапазон измерений: 310 мс (Европа), 2000 мс (Великобритания) Тип УЗО ¹: S Диапазон измерений: 510 мс (Европа), 2000 мс (Великобритания) Множитель x 1 Настройки тока: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА Погрешность силы тока: 10% - 0% Тип УЗО ¹: G Диапазон измерений: 310 мс Тип УЗО ¹: S Диапазон измерений: 510 мс Множитель x 5 Настройки тока: 10, 30 мА Погрешность силы тока: ±10% Тип УЗО ¹: G Диапазон измерений: 50 мс Тип УЗО ¹: S Диапазон измерений: 160 мс |
| Тест тока размыкания (линейно-нарастающего воздействия) | Диапазон тока: 50% - 110% номинального тока УЗОТ Размер шага: 10% от IΔN Время задержки при замыкании контактов (Тип G): ¹ 300 мс / шаг Время задержки при замыкании контактов (Тип S): ¹ 500 мс / шаг Погрешность измерения тока размыкания: ±5% |
| Измерение сопротивления заземления (RE) - Fluke 1653B + 1654B | Диапазон/разрешение 200 Ом/0,1 Ом Погрешность: ± (2% +5 знаков) Диапазон/разрешение 2000 Ом/1 Ом Погрешность: ± (3,5% +10 знаков) Частота: 128 Гц Требуемое напряжение: +25 В |
| Индикация чередования фаз | Значок: Значок «Индикатор чередования фаз» активен Отображение чередования фаз: Отображение '1-2-3' в цифровом поле дисплея для правильного чередования. Отображение ‘3-2-1’ для неправильного чередования. Прочерки вместо номера указывают на невозможность выполнения правильного определения. |
| ² Типы УЗОТ | G Общий, без задержки S Задержка по времени А Отклик на импульсный сигнал Переменный ток Отклик на переменный ток B 1654B |

| Характеристики условий эксплуатации |
| --- |
| Рабочая температура | от -10 °C до 40 °C |
| Влажность (без конденсации) | 10...30 °C: 95% 30...40 °C: 75% |

| Спецификации безопасности |
| --- |
| Уровень безопасности | EN 61010-I CAT III 500V, CAT IV 300V |

| Механические и общие характеристики |
| --- |
| Размер | (Д х Ш х В): 10 x 25 x 12,5 см |
| Вес | 1,3 кг |
| Батареи | Тип AA: 6 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип элемента питания | В комплект поставки входят щелочные батареи, могут заменяться аккумуляторными батареями типа NiCD или NiMH с номинальным напряжением 1,2 В |