Векторные анализаторы цепей RIGOL DNA6xx2
	Наименование параметра
	Значение

	Количество измерительных портов
	2

	Динамический диапазон

(типовое значение; условия измерений: полоса промежуточной частоты 10 Гц; температура окружающей среды 23°C (± 3°C), отклонение от температуры калибровки < 1°C. Динамический диапазон системы = фактическая максимальная мощность - мощность собственных шумов приемника при полосе ПЧ 10 Гц).

	Диапазон частот
	Нормированное значение
	Типовое значение

	100 кГц – 10 МГц
	105 дБ
	115 дБ

	10 МГц – 6,5 ГГц
	120 дБ
	127 дБ

	6,5 ГГц – 8,5 ГГц
	117 дБ
	122 дБ

	Характеристики системы после калибровки

(комплект калибровочных мер 85052D; условия измерения: промежуточная частота 10 Гц; данные не усреднялись; температура окружающей среды 23°C (±3°C), отклонение от температуры калибровки <1°C)

	Диапазон частот
	Направленность
	Согласование источника
	Согласование нагрузки
	Погрешность передачи
	Погрешность отражения

	5 кГц – 100 кГц
	20 дБ
	20 дБ
	20 дБ
	±0,30 дБ
	±0,30 дБ

	100 кГц – 10 МГц
	42 дБ
	42 дБ
	40 дБ
	±0,01 дБ
	±0,01 дБ

	10 МГц – 6,5 ГГц
	42 дБ
	38 дБ
	40 дБ
	±0,01 дБ
	±0,01 дБ

	6,5 ГГц – 8,5 ГГц
	42 дБ
	38 дБ
	40 дБ
	±0,05 дБ
	±0,03 дБ

	Производительность нескорректированной системы (некалиброванной)

	Нормированное значение

	Диапазон частот
	Направленность
	Согласование с источником
	Согласование с нагрузкой
	Погрешность передачи
	Погрешность отражения

	100 кГц – 10 МГц
	25 дБ
	15 дБ
	25 дБ
	±1,5 дБ
	±1,5 дБ

	10 МГц – 6,5 ГГц
	25 дБ
	15 дБ
	25 дБ
	±1,5 дБ
	±1,5 дБ

	6,5 ГГц – 8,5 ГГц
	25 дБ
	15 дБ
	25 дБ
	±1,5 дБ
	±1,5 дБ

	Типовое значение

	Диапазон частот
	Направленность
	Согласование с источником
	Согласование с нагрузкой
	Погрешность передачи
	Погрешность отражения

	100 кГц – 10 МГц
	35 дБ
	25 дБ
	35 дБ
	±0,5 дБ
	±0,5 дБ

	10 МГц – 6,5 ГГц
	35 дБ
	25 дБ
	30 дБ
	±0,5 дБ
	±0,5 дБ

	6,5 ГГц – 8,5 ГГц
	35 дБ
	25 дБ
	30 дБ
	±0,5 дБ
	±0,5 дБ

	Выход тестового порта

	Частотные характеристики

	Скорость старения
	<1 ppm/год

	Температурная стабильность
	0,5 ppm, от 0 ℃ до +40 ℃, опорная температура +25 ℃

	Начальная погрешность после калибровки
	1 ppm

	Разрешающая способность установки частоты
	1 Гц

	Количество точек сканирования
	1 – 100001

	Частотный диапазон промежуточных частот
	1 Гц – 10 МГц

	Максимальный уровень выходной мощности

	5 кГц – 100 кГц
	0 дБм

	100 кГц – 10 МГц
	5 дБм

	10 МГц – 6,5 ГГц
	10 дБм

	6,5 ГГц – 8,5 ГГц
	8 дБм

	Диапазон установки уровня выходной мощности

	5 кГц – 100 кГц
	-40 дБм ~ 0 дБм

	100 кГц – 10 МГц
	-40 дБм ~ 5 дБм

	10 МГц – 6,5 ГГц
	-40 дБм ~ 10 дБм

	6,5 ГГц – 8,5 ГГц
	-40 дБм ~ 8 дБм

	Погрешность установки уровня выходной мощности

	100 кГц – 100 МГц
	±1,0 дБ
	±0,6 дБ (тип)

	100 МГц – 8,5 ГГц
	±1,0 дБ
	±0,6 дБ (тип)

	Линейность выходной мощности сигнала

(линейность мощности относительно 0 дБм, режим сканирования: -20 дБм ≤ уровень мощности ≤ 0 дБм)

	Диапазон частот
	Значение

	100 кГц – 100 МГц
	±0,6 дБ

	100 МГц – 8,5 ГГц
	±0,6 дБ

	Характеристики выходной мощности

	Разрешающая способность
	0,01 дБ

	Максимальный устанавливаемый уровень
	10 дБм

	Минимальный устанавливаемый уровень
	- 40 дБм

	Спектральная чистота (при выходной мощности 0 дБм)

	Вторая гармоника
	100 кГц – 8,5 ГГц
	- 25 дБн

	Третья гармоника
	100 кГц – 100 МГц
	- 30 дБн

	
	100 МГц – 8,5 ГГц
	- 40 дБн

	Негармонические искажения
	100 кГц – 8,5 ГГц
	- 30 дБн

	Вход тестового порта

	Уровень собственного шума

(уровень шума определяется как среднеквадратичное значение коэффициента передачи, измеренное в полосе промежуточной частоты 10 кГц, нормализованное к 1 Гц)

	Диапазон частот
	Нормированное значение
	Типовое значение

	100 кГц – 10 МГц
	- 105 дБм
	- 120 дБм

	10 МГц – 6,5 ГГц
	- 120 дБм
	- 125 дБм

	6,5 ГГц – 8,5 ГГц
	- 119 дБм
	- 124 дБм

	Значения шумов измерительной трассы

(протестировано после включения питания и установки настроек по умолчанию. Шум измерительной трассы передачи и отражения: полоса промежуточной частоты 1 кГц для сигналов <10 МГц; полоса промежуточной частоты 10 кГц для сигналов ≥ 10 МГц)

	Диапазон частот
	Модуль коэффициента отражения
	Фаза коэффициента отражения

	
	Нормированное значение
	Типовое значение
	Нормированное значение
	Типовое значение

	100 кГц – 10 МГц
	0,006 дБ СКЗ
	0,003 дБ СКЗ
	0,045ºСКЗ
	0,025ºСКЗ

	10 МГц – 8,5 ГГц
	0,003 дБ СКЗ
	0,0015 дБ СКЗ
	0,035ºСКЗ
	0,013ºСКЗ

	Температурная стабильность (тип)

	Диапазон частот
	Амплитуда
	Фаза

	100 кГц — 10 МГц
	0,05 дБ/ºС
	1,00º /ºС

	10 МГц — 6,5 ГГц
	0,03 дБ/ºС
	0,25º/ºС

	6,5 ГГц — 8,5 ГГц
	0,04 дБ/ºС
	0,30º/ºС

	Максимальный разрушающий уровень входного сигнала

	Максимальный разрушающий уровень входного сигнала
	+ 27 дБм, ± 35 В DC

	Время измерения

	Время сканирования

(тип сканирования CW, центральная частота 1 ГГц, параметр измерения S11, полоса 200 МГц, 201 точка)

	 
	Пропускная способность
	Время

	Время сканирования (Tsweep)
	1 МГц
	7,71 мс

	
	500 кГц
	8,05 мс

	Время цикла сканирования (Tcycle)
	1 МГц
	8,23 мс

	
	500 кГц
	8,59 мс

	Время подготовки на точку сканирования (Tprep)
	/
	35 мкс

	Время сбора данных на точку (Tacq)
	1 МГц
	3,5 мкс

	
	500 кГц
	5,3 мкс

	Общее время в каждой точке (Tpoint)
	1 МГц
	38,5 мкс

	
	500 кГц
	40,3 мкс

	Время передачи данных

(полоса пропускания ПЧ = 1 МГц)

	Диапазон частот
	Калибровка
	RBW
	201 точка
	401 точка
	1601 точка

	10 МГц ~ 4,5 ГГц
	Некалиброванный
	1 МГц
	9,8 мс
	17,58 мс
	64,7 мс

	
	
	500 кГц
	10,1 мс
	18,3 мс
	67,3 мс

	
	
	100 кГц
	12,5 мс
	23,2 мс
	86,9 мс

	
	
	1 кГц
	248 мс
	498 мс
	1985 мс

	10 МГц ~ 4,5 ГГц
	Двухпортовая калибровка
	1 МГц
	19,15 мс
	34,9 мс
	128,6 мс

	
	
	500 кГц
	19,85 мс
	36,2 мс
	134,2 мс

	
	
	100 кГц
	24,8 мс
	46,1 мс
	174 мс

	
	
	1 кГц
	501 мс
	996 мс
	3965 мс

	10 МГц ~ 8,5 ГГц
	Некалиброванный
	1 МГц
	10,76 мс
	18,5 мс
	65,1 мс

	
	
	500 кГц
	11,08 мс
	19,2 мс
	67,8 мс

	
	
	100 кГц
	13,58 мс
	24,2 мс
	87,6 мс

	
	
	1 кГц
	251 мс
	500 мс
	1980 мс

	10 МГц ~ 8,5 ГГц
	Двухпортовая калибровка
	1 МГц
	22 мс
	37,45 мс
	130,6 мс

	
	
	500 кГц
	22,65 мс
	38,9 мс
	136,2 мс

	
	
	100 кГц
	27,6 мс
	48,7 мс
	175,5 мс

	
	
	1 кГц
	502 мс
	998 мс
	3960 мс

	Входы/выходы

	Вход тестового порта ВЧ

	Диапазон частот
	5 кГц ~ 8,5 ГГц

	Количество измерительных портов
	2

	Номинальное входное сопротивление
	50 Ом

	Тип разъёма
	N-типа (гнездо)

	Выход частоты опорного генератора

(задняя панель)

	Частота
	10 МГц

	Уровень выходного сигнала
	от +3 до +10 дБм, +7 дБм (тип)

	Номинальное сопротивление
	50 Ом

	Тип выходного разъёма
	SMA (гнездо)

	Вход опорной частоты

(задняя панель)

	Частота
	10 МГц ± 10 ppm

	Уровень входного сигнала
	от 0 дБм до +10 дБм

	Номинальное сопротивление
	50 Ом

	Тип входного разъёма
	SMA (гнездо)

	Синхронизация

	Вход синхронизации

(задняя панель)

	Номинальное входное сопротивление
	≥ 1 кОм

	Входной уровень
	3,3 В TTL

	Тип входного разъёма
	SMA (гнездо)

	Выход синхронизации

(задняя панель)

	Номинальное выходное сопротивление
	50 Ом

	Входной уровень
	3,3 В TTL

	Тип входного разъёма
	SMA (гнездо)

	Интерфейсы связи

	USB DEVICE
	USB 3.0 (задняя панель)

	USB HOST
	USB 3.0 (передняя панель-1 ед., задняя панель -2 ед.)

	HDMI
	HDMI 1.4 A (задняя панель)

	LAN
	10/100/1000 Base-T (задняя панель)

	Application I/O
	порт управления внешним ведомым устройством (задняя панель)

	GPIB
	1 ед. на задней панели

	Общие технические характеристики

	Дисплей
	10,1-дюймовый ёмкостный экран с поддержкой мультитач и управлением жестами, разрешение 1280 х 800 точек

	Электропитание
	100 В СКЗ ~ 240 В СКЗ, 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 120 Вт

Предохранитель: 5 А, класс T, 250 В

	Операционная система
	Linux

	Внутренняя память
	256 ГБ

	Возможность подключения внешнего накопителя
	USB

	Условия эксплуатации
	температура
	0℃ ~ + 40℃

	
	относительная влажность
	0– +30 °C: относительная влажность ≤95%

	
	
	+30 °C – +40 °C: относительная влажность ≤75%

	Условия хранения
	температура
	-20℃ ~ + 70℃

	
	относительная влажность
	<+40°C: 5% ~ 90%, без конденсации

	
	
	≥+40°C до <+60°C: 5% ~ 80%, без конденсации

	
	
	>+60°C до <+70°C: 5% ~ 40%, без конденсации

	Массо-габаритные характеристики
	габариты
	358,1 мм × 214,8 мм × 300 мм

	
	установка в стойку
	5 U

	
	масса нетто
	< 11 кг


